ИНСТРУКЦИЯ

по применению дезинфицирующего средства  «ПЕРЕСВЕТ»

для целей дезинфекции и предстерилизационной очистки

(ООО  «СанБытХим плюс», Россия)

Инструкция разработана: ИЛЦ ГУ Центральный НИИ эпидемиологии Минздрава РФ; ИЛЦ ГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена; ИЦ ОАО «СИНТЕЗ»; ООО «СанБытХим плюс», Россия.

Авторы:   Семина Н.А.,  Чекалина  К.И.,   Минаева Н.З.,   Акулова Н.К.  (ИЛЦ ГУ ЦНИИЭ  МЗ РФ,  Москва,  Россия);  Афиногенова А.Г.,  Никонова А.Н.,  Семенов А.В. (ИЛЦ ГУ РНИИТО им. Р.Р. Вредена); Маркеев В.И. (ИЦ ОАО «СИНТЕЗ»); Гвоздарев В.Г., Гвоздарева Е.Ю. (ООО «СанБытХим плюс», Россия).

Инструкция предназначена для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционных станций, центров Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

# 1. Общие сведения

1.1. «ПЕРЕСВЕТ» представляет собой концентрированное средство в виде прозрачной жидкости от голубого до синего  цвета с запахом применяемой отдушки, хорошо смешивающееся с водой в любых соотношениях.  В качестве действующих веществ средство содержит алкилдиметилбензиламмоний хлорид, цетилпиридиний хлорид и функциональные добавки. (рН) 1% раствора 6,2 ± 1,2.  Срок годности средства составляет 3 года со дня изготовления в невскрытой упаковке производителя,  рабочих растворов – 7 суток.

1.2. Средство выпускается в пластмассовых емкостях 0,2 - 1,0 л, полиэтиленовых канистрах 5, 10, 20, 30, 50 л и в полиэтиленовых и металлических бочках 200 – 250 литров. Каждая упаковка маркируется в соответствии с требованиями ТУ. Хранится средство при  температуре от 0º С до 30º С в сухом помещении.

1.3.  Средство «ПЕРЕСВЕТ» транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. В соответствии с ОСТ 6-15-90.4. средство не является опасным грузом.

1.4. Средство «ПЕРЕСВЕТ» обладает бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза); фунгицидной активностью в отношении грибов рода кандида и дерматофитов; вирулицидной активностью, в отношении возбудителей ВИЧ-инфекции, гепатита В и полиомиелита.

1.5. Рабочие растворы средства обладают моющими и дезодорирующими свойствами,  не портят обрабатываемые объекты (в том числе не обесцвечивают ткани), не вызывают изменения их физико-механических свойств, не обладают фиксирующим действием на органические загрязнения. Средство несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами.

1.6. Средство по параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок,  в брюшную полость, при нанесении на кожу, при ингаляции в насыщающих концентрациях летучих компонентов относится к 4 классу мало опасных веществ. Оказывает слабое местно раздражающее действие при  повторных аппликациях на кожу  в концентрации 3,0% (по препарату). Средство в концентрации 5,0% оказывает умеренно-раздражающее действие на слизистую оболочку глаз. По ингаляционной опасности    в   режимах    применения   относится   к   классу   малоопасных   средств.

Не       обладает      сенсибилизирующим       и      кожно-резорбтивным      свойствами.

ПДК   алкилдиметилбензиламмоний   хлорида   в   воздухе  рабочей  зоны составляет 1,0 мг/м³.

# Средство «ПЕРЕСВЕТ» предназначено для применения при проведении:

- профилактической, текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой мебели, предметов ухода за больными,  белья, посуды,  санитарно-технического оборудования,  лабораторной посуды, уборочного материала, резиновых ковриков при инфекциях бактериальной (включая туберкулез),  грибковой и вирусной (полиомиелит, гепатит В, ВИЧ-инфекция) этиологии в ЛПУ,  детских учреждениях, лабораториях, инфекционных очагах, на предприятиях общественного питания, продовольственной  торговли, коммунальных  объектах (гостиницах, общежитиях, банях, прачечных, парикмахерских, бассейнах, спорткомплексах и т.п.), в учреждениях социального обеспечения,  в казармах, в пенитенциарных учреждениях;

-  генеральных уборок в  ЛПУ и детских учреждениях;

- предстерилизационной очистки, не совмещенной с дезинфекцией изделий медицинского назначения, включая стоматологические инструменты;

- предварительной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним в ЛПУ;

- предстерилизационной или окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним;

-  дезинфекции объектов транспорта (санитарного);

- в быту для дезинфекции поверхностей в помещениях, в том числе с плиточным покрытием, полов, посуды, предметов ухода за больными, санитарно-технического оборудования (раковины, унитазы и т.п.).

2.Приготовление рабочих растворов

2.1. Растворы средства «ПЕРЕСВЕТ» готовят в емкостях из любого материала (стеклянные, пластмассовые, эмалированные без повреждения эмали)  путем смешивания средства с питьевой водой, в соответствии с расчетами, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

# Приготовление рабочих растворов средства «ПЕРЕСВЕТ»

| Концентрация раствора (по препарату), % | Количества средства и воды, необходимые для приготовления: |
| --- | --- |
|  | 1 л раствора | 10 л раствора |
|  | Количество средства (мл) | Вода (мл) | Количество средства (мл) | Вода (мл) |
| 0,2 | 2,0 | 998,0 | 20,0 | 9980,0 |
| 0,5 | 5,0 | 995,0 | 50,0 | 9950,0 |
| 1,0 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 1,5 | 15,0 | 985,0 | 150,0 | 9850,0 |
| 2,0 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 2,5 | 25,0 | 975,0 | 250,0 | 9750,0 |
| 3,0 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 3,5 | 35,0 | 965,0 | 350,0 | 9650,0 |
| 4,0 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |
| 4,5 | 45,0 | 955,0 | 450,0 | 9550,0 |
| 5,0 | 50,0 | 950,0 | 500,0 | 9500,0 |

# 3. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА «ПЕРЕСВЕТ»

3.1. Растворы средства «ПЕРЕСВЕТ» применяют для:

- дезинфекции  поверхностей  в  помещениях (пол, стены, в том  числе с плиточным   покрытием,   жесткая   мебель,  оборудование, приборы);

- дезинфекции санитарно-технического оборудования (ванны, раковины,  унитазы  и  др.);

- дезинфекции белья (нательного, постельного,   спецодежды персонала);

- дезинфекции посуды столовой (с  остатками   и   без   остатков пищи);

- дезинфекции  предметов  ухода  за  больными;

- дезинфекции   лабораторной   посуды;

- дезинфекции   уборочного   материала,   резиновых  ковриков;

- дезинфекции   внутренних   поверхностей  (салонов) объектов транспорта;

- предстерилизационной   очистки   изделий   медицинского   назначения,  включая  стоматологические  инструменты;

- предварительной   очистки   эндоскопов   и   инструментов  к  ним;

- предстерилизационной  или  окончательной  очистки  жестких  и гибких  эндоскопов   и   инструментов  к   ним.

3.2. Дезинфекцию растворами средства «ПЕРЕСВЕТ» проводят способами протирания,  замачивания, погружения, орошения.

3.3. Нормы расхода раствора средства при протирании: 100 мл на 1м² поверхности; при орошении: 300 мл на 1м² поверхности для  гидропульта и автомакса; 150 мл на 1м² поверхности  для распылителя типа «Квазар». Двукратную обработку проводят с интервалом 15 минут.

3.4. Жесткую мебель, пол, стены и др. поверхности протирают или орошают раствором с помощью гидропульта, автомакса или распылителя типа «Квазар», добиваясь равномерного смачивания. Санитарно-техническое оборудование орошают или протирают ветошью, смоченной в растворе, или чистят щеткой. Резиновые коврики погружают в раствор средства, протирают или орошают. Столовую посуду (освобождают от остатков  пищи) полностью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 2 л на один комплект. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают проточной водой в  течение 3-х минут.

3.5. Белье замачивают в растворе из расчета 5 л на 1 кг сухого белья. По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.6. Предметы ухода за больными, резиновые коврики полностью погружают в дезинфицирующий раствор или протирают ветошью, смоченной раствором. Крупные предметы орошают раствором. После дезинфекционной выдержки их промывают проточной водой.

3.7. Уборочный материал замачивают в растворе средства, по окончании дезинфекции прополаскивают.

3.8. Очистку изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним) проводят в стеклянных, эмалированных, пластмассовых емкостях. Изделия медицинского назначения полностью погружают в емкость с раствором средства, заполняя с помощью вспомогательных средств (шприцы, пипетки) полости и каналы изделий, удаляя при этом пузырьки воздуха. Разъемные изделия обрабатывают в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают в раствор раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, предварительной и предстерилизационной очистки эндоскопов и инструментов к ним представлены в разделе 4 (табл. 8-10).

3.9. Для дезинфекции и предстерилизационной очистки растворы могут использоваться многократно до изменения вида раствора (помутнение, появление хлопьев и т.д.) в течение срока годности.

3.10. Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ПЕРЕСВЕТ» представлены в таблицах 2-5.

3.11. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях предварительно отодвигают от стен мебель; поверхности в помещениях, поверхности приборов, мебель обрабатывают растворами средства способом протирания или орошения (кроме детских учреждений). Дезинфекцию проводят по режимам, представленным  в табл. 6.

3.12. Средство обладает моющим действием (Протокол испытаний № 232/И    Испытательного центра ОАО «СИНТЕЗ» от 20.04.04 г.) (табл. 7).

3.13. Дезинфекцию на предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, коммунальных объектах (гостиницы, общежития, клубы) и в быту рекомендуется проводить по режимам при бактериальных инфекциях (табл. 2).

3.14. В парикмахерских, банях, прачечных, бассейнах, спорткомплексах, общественных туалетах дезинфекцию проводят по режимам при грибковых инфекциях (табл.4).

3.15. В учреждениях социального обеспечения, в казармах, в пенитенциарных учреждениях, а также на объектах санитарного транспорта дезинфекцию проводят по режимам при вирусных инфекциях (табл. 5).

# Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ПЕРЕСВЕТ» при бактериальных инфекциях (кроме туберкулеза)

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания при инфекциях, (мин) | Способ обеззаражи-вания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Верхних дыха-тельных путей | Кишечных |  |
| Поверхности в помещениях, на транспорте, жесткая ме- бель, поверхности приборов и аппаратов | 0,2 0,5 | 90 60 | 60 30 | Протирание |
|  | 0,5 1,0 | 90 60 | 60 30 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 1,0 | 90 | 60 | Погружение или протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 0,5 | 90 | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 3,0* | 90 60 90 | 60 30 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 0,5 1,0 | 60 30 | 60 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,0 2,0 | 120 90 | 90 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 1,5 | 90 60 | 60 30 | Протирание |
|  | 1,5 2,0 | 90 60 | 60 30 | Орошение |
|  | 1,5 | 60 | 30 | Двукратное орошение |
| Уборочный материал, резиновые коврики | 1,5 2,0 | 90 60 | 60 30 | Погружение |

Примечание: * - эффективная  концентрация  средства  при обеззараживании белья,

загрязненного фекалиями

# Таблица 3

# Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ПЕРЕСВЕТ» при  туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражива-ния, (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, на транспорте, жесткая ме- бель, поверхности приборов и аппаратов | 3,0 3,5 4,0 | 120 90 60 | Протирание |
|  | 3,0 3,5 4,0 | 180 120 90 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 | Погружение или протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 2,5 | 90 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 2,5 3,0 3,5 | 120 90 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 2,5 3,0 | 120 90 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 3,0 3,5 | 90 60 | Двукратное протирание |
|  | 3,5 4,0 | 90 60 | Двукратное орошение |
| Уборочный материал, резиновые коврики | 2,5 3,0 3,5 | 120 90 60 | Погружение |

# Таблица 4

# Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ПЕРЕСВЕТ»

при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, (мин.) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кандидозы | дермато-фитии |  |
| Поверхности в помещениях, на транспорте, жесткая ме- бель, поверхности приборов и аппаратов | 1,5 2,0 | 60 30 | 120 60 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 | 90 | Орошение |
| Предметы ухода за больными | 1,5 2,0 | 90 60 | 120 90 | Погружение, протирание |
| Белье, не загрязненное выделениями | 2,0 | 60 | 90 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 1,5 2,0 2,5 | 120 90 30 | - 120 60 | Замачивание |
| Посуда без остатков пищи | 1,5 | 60 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 1,5 2,0 | 120 90 | - - | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,5 2,0 | 60 30 | 90 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Уборочный материал, резиновые коврики | 1,5 2,0 2,5 | 120 90 30 | - 120 60 | Погружение |

# Таблица 5

Режимы дезинфекции  объектов  растворами средства «ПЕРЕСВЕТ» при вирусных

инфекциях (полиомиелит, гепатит В, ВИЧ-инфекция)

| Объект обеззараживания | Концентра-ция рабоче- го раствора (по препа-рату), % | Время обеззара-живания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях (пол, стены и др.), жесткая мебель, поверхности аппаратов и приборов | 4,0 | 60 | Протирание Орошение |
| Предметы ухода за больными | из металлов, пластмасс, стекла | 4,0 | 60 | Погружение Протирание |
|  | резин | 5,0 | 90 | Протирание |
| Посуда | без остатков пищи | 4,0 | 60 | Погружение в избыток раствора |
|  | с остатками пищи | 5,0 | 60 |  |
| Белье | незагрязненное | 4,0 | 60 | Погружение в избыток раствора |
|  | загрязненное | 5,0 | 90 |  |
| Уборочный материал | 4,0 | 60 | Погружение в избыток раствора |
| Резиновые коврики | 5,0 | 90 |  |
| Санитарно-техническое оборудование, кафельные поверхности | 4,0 | 60 | Протирание |

# Таблица 6

# Режимы дезинфекции объектов рабочими растворами «ПЕРЕСВЕТ»

при  проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических и детских учреждениях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражива-ния, (мин) | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические отделения, кроме процедурных кабинетов | 1,0 1,5 | 90 60 | Протирание |
|  | 1,5 2,0 | 90 60 | Орошение |
|  | 1,5 | 60 | Двукратное орошение |
| Хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 3,0 4,0 | 120 120 | Протирание Орошение |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 3,0 3,5 | 90 60 | Двукратное протирание |
|  | 3,5 4,0 | 90 60 | Двукратное орошение |
| Инфекционные лечебно-профилактические учреждения* | - | - | Протирание Орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 1,5 2,0 | 90 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение |
| Детские учреждения | 0,2 0,5 | 90 60 | Протирание |

# Примечание: * генеральную  уборку  проводить  по  режиму  соответствующей

инфекции

# Таблица 7

Результаты испытаний моющей способности дезинфицирующего средства «ПЕРЕСВЕТ» по отношению к эталону

| Концентрация рабочих растворов средства, % | НД на методы испытаний | Моющая способность рабочих растворов средства, (%) по отношению к эталону |
| --- | --- | --- |
| 0,5 1,0 5,0 | ОСТ 6-15-1662-90 | 87,0 91,0 97,0 |

# 4. Применение  средства для предстерилизационной очистки изделий

медицинского назначения

Рабочие растворы средства применяют для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, пластмассы, стекло, резины), включая хирургические и стоматологические инструменты, а также для предварительной, предстерилизационной или окончательной очистки эндоскопов и  инструментов к ним.

Предстерилизационную очистку, не совмещенную с дезинфекцией, изделий медицинского назначения осуществляют в соответствии с этапами и режимами, указанными в табл. 8, после их дезинфекции любым зарегистрированным в Российской Федерации и разрешенным к применению в лечебно-профилактических учреждениях для этой цели средством, ополаскивания от остатков этого средства питьевой водой в соответствии с инструкциями (методическими указаниями)  по применению конкретного средства. Предварительную очистку эндоскопов и инструментов к ним, предстерилизационную или окончательную очистку проводят в соответствии с этапами, приведенными в таблицах 9-10.

Изделия медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) полностью погружают в раствор средства. Каналы и полости изделий заполняют раствором средства с помощью шприца или электроотсоса. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Инструменты, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими несколько рабочих  движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий в области замковой части. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см. Обработку эндоскопов и инструментов к ним проводят в соответствии с технологией, изложенной в Санитарно-эпидемиологических правилах «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях» (СП 3.1.1275-03); «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов» (№ 15-6/33 от 17.07.90 г.); в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам» (№ 28-6/3 от 09.02.88 г.).

Рабочие растворы средства для очистки можно применять многократно в течение  срока годности рабочих растворов, если их внешний вид не изменился (изменение цвета, появление хлопьев, помутнение раствора и пр.). При первых признаках изменения внешнего вида раствор необходимо заменить.

Качество предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения контролируют путем постановки амидопириновой или азопирамовой  пробы на наличие остаточных количеств крови. Методики постановки проб изложены в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82 г.), и в Методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 26.05.88 г.).

# Таблица 8

Режимы  предстерилизационной  очистки, не совмещенной с дезинфекцией,

изделий медицинского назначения (кроме  эндоскопов и инструментов к ним) растворами средства «ПЕРЕСВЕТ»

| Этапы предстерилизационной очистки |  | Режим очистки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время выдержки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание изделий из различных материалов при полном погружении в рабочий раствор и заполнение им полостей и каналов: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости, стоматологических изделий | 0,5 1,0 | Не менее 18 | 15 30 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, щетки, ватно-марлевого тампона или салфетки; каналов изделий – при помощи шприца: - изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; - изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентра-цией раствора, использован- ного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

# Таблица 9

Режимы предстерилизационной  или окончательной очистки эндоскопов  и инструментов к ним растворами средства «ПЕРЕСВЕТ»

| Этапы очистки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ºС | Время вы- держки/ обработки на этапе, мин |
| Замачивание эндоскопов при полном погружении (у не полностью погружаемых - их рабочих частей, разрешенных к погружению) в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 1,0 2,0 | Не менее 18 | 30 15 |
| Мойка изделий в том же растворе, в котором проводилось замачивание: Гибкие эндоскопы: |  | Не менее 18 Не менее 18 |  |
| - инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала; - внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса; - наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки; Жесткие эндоскопы: - каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки; - каналы изделий промывают при помощи шприца; Инструменты к гибким эндоскопам: - наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; - внутренние открытые каналы промывают при помощи шприца. | В соответствии с концентрацией раствора, использован-ного на этапе замачивания |  | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы – с помощью шприца или электроотсоса) или отмывание в емкости с питьевой водой | Не нормируется | 2,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |
| Удаление влаги с наружных поверхностей и из каналов при помощи шприца или специального устройства | Не нормируется | Не нормируется |

Таблица 10

Режим предварительной очистки эндоскопов и инструментов к ним растворами средства «ПЕРЕСВЕТ»

| Этапы очистки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация растворов (по препарату), % | Температура рабочего раствора, °С | Время вы- держки/обра-ботки на этапе, мин |
| Жесткие и гибкие эндоскопы: - удаление видимых загрязнений с наружной поверхности эндоскопа, в т.ч. с объектива, тканевой (марлевой) салфеткой, смоченной в растворе средства, в направлении от блока управления к дистальному концу; - снятие заглушек и клапанов и погружение их в рабочий раствор средства с обеспечением контакта всех поверхностей с раствором; - промывание каналов эндоскопа водой согласно инструкции производителя эндоскопа Инструменты к гибким эндоскопам: - погружение в рабочий раствор средства с обеспечением полного контакта раствора с ними; - очищение их под поверхностью раствора при помощи тканевой (марлевой) салфетки, не допуская его разбрызгивания; - промывание водой | 0,5 | Не менее 18 | Не нормируется |

# 5. Меры предосторожности

5.1. Все работы со средством необходимо проводить с защитой рук резиновыми перчатками.

5.2. Избегать попадания средства на кожу и в глаза.

5.3. Обработку поверхностей в помещениях способом протирания можно проводить без защиты органов дыхания и в присутствии пациентов. Обработку поверхностей способом орошения растворами средства в концентрации равной и менее 2,0 % возможно проводить без применения средств защиты органов дыхания.

5.4. Емкости со  средством для обработки  инструментов следует держать закрытыми.

5.5. Не использовать по истечении срока годности средства.

5.6. После работы со средством лицо и руки вымыть водой с мылом. Курить, пить и принимать пищу во время обработки строго воспрещается.

5.7. Средство необходимо хранить отдельно от лекарственных препаратов, в местах недоступных детям.

# 6. Первая помощь при случайном отравлении

6.1. Ингаляционное отравление при обработки способами протирания, погружения, замачивания мало вероятно вследствие низкой летучести средства.

6.2. При несоблюдении мер предосторожности и при попадании концентрата средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечение.

6.3. При попадании средства в глаза - обильно промыть в течение 10-15 минут.

6.4. При попадании средства на кожу - промыть водой с мылом.

6.5. При случайном попадании средства в желудок – немедленно прополоскать водой рот и принять 10-20 таблеток активированного угля, размешенного в нескольких стаканах воды. Рвоту не вызывать из-за опасности вдыхания. При необходимости обратиться к врачу.

6.6. При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. Рот и носоглотку необходимо промыть водой или сделать тепло-влажные ингаляции 2 % раствором натрия гидрокарбоната. При затруднении носового дыхания в нос закапывают 2 % раствор эфедрина с добавлением адреналина (1:1000). Показано питье теплого молока или боржоми. При необходимости обратиться к врачу.